	[image: image7.png]=

\ Sanquin
Bloedvoorziening




	OMN00.002.SOP.SQ / versie 001
Ontdooien van Omniplasma - Plasmatherm
	Sanquin

Status: Concept

Datum: 30 april 2014
Pagina: 1 van 3


	[image: image6.png]=

\ Sanquin
Bloedvoorziening




	OMN00.002.SOP.SQ / versie 001
Ontdooien van Omniplasma / Plasmatherm
	Sanquin

Status: Concept

Datum: 30 april 2014
Pagina: 3 van 3



1. Wijzigingen ten opzichte van vorige versie 

Dit is een nieuw document, lees het hele document. 

2. Doel van de SOP

Deze SOP beschrijft het ontdooiprotocol van Omniplasma met de Plasmatherm van Barkey. 

3. Bereik van de SOP

De SOP geldt voor alle werknemers, die de taak het ontdooien van Omniplasma moeten uitvoeren.
4. Inleiding

Omniplasma is een plasmaproduct wat bij <-18(C bewaard wordt. Voor gebruik moet dit worden ontdooid in een daarvoor gevalideerd apparaat. De verwarming gebeurt doordat de twee zakken van de plasmatherm gevuld worden met warm water en de Omniplasma hiertussen geplaatst wordt. De warmwaterzakken maken een lichte golfbeweging zodat het Omniplasma zachtjes geschud wordt.
5. Werkwijze

5.1 Instellen programma

5.1.1 Er moet gebruik worden gemaakt van het ‘Plasma’ programma. De temperatuur van het programma moet ingesteld worden op 37(C, omdat bij een hogere temperatuur van het water de Omniplasma een temperatuur van meer dan 37(C kan bereiken. De lengte van het programma moet ingesteld zijn op 20 minuten. 
[image: image1.emf]
5.2 Ontdooien van Omniplasma
5.2.1 Open de plasmatherm en plaats de eenheden Omniplasma tussen de waterzak. Leg in het geval van meerdere eenheden deze naast elkaar en niet op elkaar (zie ook bijlage 1). Sluit de klep. 
5.2.2 Zet het apparaat aan doormiddel van de [image: image2.emf] knop. Er klinkt een geluidssignaal. 
5.2.3 Kies vervolgens het programma ‘plasma’. Door op de [image: image3.emf] functieknop te drukken.

5.2.4 Het programma start meteen. In het display wordt de temperatuur van het water en de resterende tijd van het programma aangegeven. 
5.2.5 Na 20 minuten is het programma afgelopen en verschijnt ‘program complete’ in het display. Ook klinkt er een geluidssignaal. Selecteer de ‘OK’ functie.  
5.2.6 Open de klep en controleer of de eenheden Omniplasma ontdooid zijn.

5.2.7 Indien de eenheden Omniplasma niet ontdooid zijn, plaats deze terug en gebruik opnieuw het plasma programma. Ontdooi de eenheden voor nog eens 5 minuten. 

5.2.8 Haal de eenheden Omniplasma uit het apparaat en zet deze uit met de [image: image4.emf] knop. 

5.3 Schoonmaak 

Algemeen: Noteer de uitvoering en schoonmaak in het logboek. 

5.3.1 Na gebruik
1. Maak de oppervlakken van het apparaat schoon met een vochtig doekje.
5.3.2 Jaarlijks

1. Vervang jaarlijks het water is de plasmatherm. Hiervoor zijn micropur tabletten van Barkey nodig.

2. Zet zo nodig eerst het apparaat uit.

3. Trek het apparaat naar voren zodat deze ongeveer 15 centimeter uitsteekt boven de tafel. 
4. Trek de tube onder het apparaat uit de houder en houdt de tube boven of in een container, die het water kan opvangen.
5. Draai de zwarte schroef, die rechts boven op het apparaat zit tegen de klok in open. Gebruik hiervoor een muntje.

6. Open de kraan bij de tube onder aan het apparaat. Het water loopt nu uit het apparaat.
7. Kantel het apparaat voorzichtig naar voren om het volledig leeg te maken.

8. Draai de kraan weer dicht. Zet het apparaat weer neer zodat deze niet meer uitsteekt. 
9. Zet het apparaat aan met de aan knop. Het apparaat geeft nu een melding dat er water bijgevuld moet worden.

10. Stop de micropur tabletten in de opening. Deze tabletten voorkomen microbiologische groei in het water. 
11. Plaats een trechter in de opening.

12. Vul het apparaat met demi of gesteriliseerd water. Hiervoor is ongeveer 9 Liter water nodig. 
13. Stop met toevoegen van water, wanneer er een signaal klinkt en in het display ‘tank is full’ verschijnt. Druk op OK.

14. Draai de zwarte schroef op de opening. Gebruik hiervoor wederom een munt. 
5.4 Storingen 
5.4.1 Foutmelding apparaat 
1. Noteer bij een storing de storingsmelding, het nummer van de melding en noteer dit in het logboek.

2. Neem contact op met de leverancier. 

5.4.2 Vochtigheidssensor

1. Zet het apparaat uit, wanneer er vocht gelekt is.

2. Maak het apparaat schoon en droog en vervang het filterpapier onder de waterzakken. 

5.4.3 Fill tank
1. Wanneer aangegeven wordt dat er water bijgevuld moet worden, draai de zwarte schroef, die rechts boven op het apparaat zit tegen de klok in open. Gebruik hiervoor een muntje.

2. Zet het apparaat aan met de aan knop. Het apparaat geeft nu een melding dat er water bijgevuld moet worden.

3. Plaats een trechter in de opening.

4. Vul het apparaat met demi of gesteriliseerd water
5. Stop met toevoegen van water, wanneer er een signaal klinkt en in het display ‘tank is full’ verschijnt. Druk op OK.

6. Draai de zwarte schroef op de opening. Gebruik hiervoor wederom een munt. 
6. Kwaliteitsregistraties

Logboek met test- en schoonmaakgegevens. 
7. Relevante documenten

Zie validatieparagraaf ‘ontdooien van Omniplasma’ van Sanquin. 
8. Bijlagen 

Bijlage 1: Plaatsen van de Omniplasma zakken in de plasmatherm. 
[image: image5.emf]
	Goedgekeurd door:
	Geurts, P. (manager QA) 

	Documenteigenaar:
	Geurts, P. (manager QA) 



[image: image6.png][image: image7.png]